| 附件1 项目预算及采购要求 合同包; 设备名称; 数量 （台套）; 最高限价（万元）; 交货期; 质保期. 1; 高压直流电源; 1; 6; 4周; 2年. 2; EMC光电隔离器; 2; 4.4; 2周; 3年. 3; 高低温实验箱; 1; 5; 2个月; 2年. 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后15个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。. 合同包1 高压直流电源技术要求 高压直流电源技术指标： 1、输入电压：交流三相380VAC±10% 50Hz。 2、★输出：直流稳压稳流；输出最高电压电流值：1500V 36A。 3、★调节范围及精度：电压：0-1500V按0.1V步进可调,电流：0-36A按0.1A连续可调。 4、★功率及重量：功率≥55KW，重量＜170kG。 5、★保护方式：过压、过流、过热、缺相、倒灌电流自动保护。 6、★工作方式：长期满负载连续工作,短路自动恒流，触控LCD液晶显示。 7、★纹波：rms ≤0.1%额定值 +10mV（80%~100%额定输出时测量）。 8、★效率：≥90%（80%~100%额定输出时测量）。 9、恒压精度：源效应：≤0.1%额定值±1个字；时漂：≤0.3%额定值±1个字；温漂：≤0.4‰/℃±1个字（半小时内）；负载效应：≤0.2%额定值±1个字。 10、恒流精度 源效应：≤0.1%额定值±1个字；时漂：≤0.3%额定值±1个字；温漂：≤0.4‰/℃±1个字（半小时内）；负载效应：≤0.2%额定值±1个字。 11、软启动时间：＞3s。 12、开机冲击：≤1%额定电压。 13、瞬态响应时间：≤20ms。 14、绝缘强度：输入-输出：AC1500V,10mA,1分钟；输入-机壳：AC1500V, 10mA,1分钟。 15、绝缘电阻 输入-输出：≥20MΩ 输入-机壳：≥20MΩ 输出-机壳；≥20MΩ。 16、变压器、电感耐热等级：H级。 17、整机电压、电流表误差：≤±1%±1‰额定值（计量范围5％~50％额定值） ≤±0.5%±1‰额定值（计量范围50％~100％额定值）。 18、★配件：电缆6根（线缆为硅胶线，线缆长度10m，承受100A电流），两端带线鼻子。 19、通讯；本机配置RS485通讯功能。 20、★电源四个端子输出，每个端子都要有独立的(2P)空开控制，每个端子需要能承受最大的负载。输入输出端需要配有防护罩。 21、★底部带四个万向滚轮，滚轮带刹车。 合同包2 EMC光电隔离器技术要求 1、★最大传输速率 20Mbps 2、★满足CISPR25； 2016 Class 5底噪要求; 3、抵抗连续波辐射 300V/m，抵抗雷达波辐射600V/m 4、★内置可抵抗 35kV ESD 保护器 5、内置可充电锂电池，充满电后工作时间不少于 24小时; 6、★光纤类型；单光纤，ST 接口，多模 62.5/125um 7、光电收发器主机质保三年; 8、★搭配一套辅助用静电隔离耦合板，参数如下; (1)加工尺寸精准、可靠，可提供更大的样品摆放区域; (2)样品摆放区域尺寸；630mm×300mm，耦合板全长；1980mm;耦合板下方铺设的材料具有发明专利，为介电常数e≤1.4的低介电常数材料，并能提供权威机构出具的介电常数证书 (3)样品摆放区域应进行标示，防止用户在测试中出现不满足标准要求的情况; (4)提供固定扎带，方便用户对线束进行固定，保证测试的一致性。 高速 CAN 光电收发器技术指标； 1、★最大传输速率1Mbps，完全兼容 ISO 11898-2；2016; 2、★满足 CISPR25；2016 Class 5底嗓要求; 3、抵抗连续波辐射 300V/m，抵抗雷达波辐射 600V/m; 4、★内置可抵抗 30kv 且可开关的 ESD 保护器; 5、内置可充电锂电池，充满电后工作时间不少于24 小时; 6、★光纤类型；单光纤，ST 接口，多模 62.5/125um。 7、主机质保三年。 合同包3高低温实验箱技术要求 1、★风冷式，内容积；225L； 2、温湿度控制仪表；可程序设定日本 OY09256P(彩色触摸式)，程式120组；每程式可设定120段共计可达14400段。循环数；最大9999循环; 3、控制模式； 定制/程式(可选择)； 4、★温度范围；-40℃~+150℃(可任意设定)； 5、湿度范围；10~98%RH(可任意设定); 6、★温度波动度；±0.5℃，温度均匀度；±2℃; 7、★升降温速率；升温；常温->150℃ 约40分钟(非线性空载，约3.5℃/分钟)；降温；常温-->-40℃约55分钟(非线性空载，约1.2℃/分钟; 8、★制冷压缩机；采用原装进口压缩机;制冷方式；采用风冷式； 9、保安装置；压缩过热保护、超温保护、加湿缺水保护、漏电保护， 10、★进线窗；尺寸可根据需求定制;观察窗；采用导电膜钢化玻璃，照明设备使用飞利浦启动 LED 日光灯； 11、通讯接口；标配 RS232+USB(U盘)接口； 12、时序控制功能(可在不同温度条件下控制负载电源开关); 13、★符合标准；GB/T2423 1-4，GB10592、GB10586标准。 附件2 投标人报名表 |
| --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |