附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移液器 | 12 | 28000 | 30天 | 1年 |
| 2 | 尘埃粒子计数器 | 1 | 16000 | 10天 | 1年 |
| 3 | 空气微生物采样器 | 1 | 12500 | 10天 | 1年 |
| 4 | 数字风量罩 | 1 | 17000 | 10天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   移液器技术要求

- 采用PerfectPiston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

- 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

- 人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

- 下半支可徒手拆卸，便于清洁保养

- 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

- 四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积

- 体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作

- 独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

- 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求

- 颜色标识移液器量程

- RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪

- 多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本

- 多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性

- 量程：0.5-5 mL，可调；

- 不准确度：0.5 mL时小于等于±0.012 mL，2.5 mL时小于等于±0.03 mL，5 mL时小于等于±0.03 mL；

- 不精确度：0.5 mL时小于等于±0.003 mL，2.5 mL时小于等于±0.006 mL，5 mL时小于等于±0.008 mL；

- 量程：1-10 mL，可调；

- 不准确度：1 mL时小于等于±0.03 mL，5 mL时小于等于±0.04 mL，10 mL时小于等于±0.06 mL；

- 不精确度：1 mL时小于等于±0.006 mL，5 mL时小于等于±0.01 mL，10 mL时小于等于±0.005 mL；

- 量程：100-1,000 μL，可调；

- 不准确度：100 μL时小于等于±3 μL，500 μL时小于等于±5 μL，1,000 μL时小于等于±6μL；

- 不精确度：100 μL时小于等于±0.6 μL，500 μL时小于等于±1.0 μL，1,000 μL时小于等于±2.0μL；

- 量程：20-200 μL，可调；

- 不准确度：20 μL时小于等于±0.5 μL，100 μL时小于等于±1.0 μL，200 μL时小于等于±1.2 μL；

- 不精确度：20 μL时小于等于±0.14 μL，100 μL时小于等于±0.3 μL，200 μL时小于等于±0.4μL；

- 量程：30-300 μL（8通道），可调；

- 不准确度：30 μL时小于等于±0.9 μL，150 μL时小于等于±1.5 μL，300 μL时小于等于±1.8 μL；

- 不精确度：30 μL时小于等于±0.3 μL，150 μL时小于等于±0.75 μL，300 μL时小于等于±0.9 μL；

- 提供正确使用、校准移液器的人员培训

- 仪器配置：

- 1、量程：0.5-5 mL，可调；4套

- 2、量程：1-10 mL，可调；1套

- 3、量程100-1,000 μL，可调；5套

- 4、量程：20-200 μL，可调；1套

- 5、量程：30-300 μL（8通道），可调 1套

合同包2    尘埃粒子计数器技术要求

- 外形尺寸（mm）：宽：≤250，深：≤130，高：≤70（不包括把手高度）

- 重量：≤1kg

- 额定功耗：8W

- 供电方式：DC 14.8V（内置可充式锂离子电池）

- 粒径通道：0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0（µm）

- 采样流量：2.83L/min

- 可连接打印机：可连接蓝牙打印机，使用环境条件：温度：10℃-30℃，湿度：20%RH-75%RH，大气压力：86kPa-106kPa

- 允许最大采样浓度：35000颗/L（尘埃颗粒粒径不小于0.5µm），采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体

- 显示：4.3寸触控彩屏

- 材质：ABS

- 电池续航时间：4小时

- 自净时间：≤10min

- 判定等级：ISO14644-1: 2015/GMP: 2015等

- 数据存储：100000组（可wife上传平台）

- 其他功能：周期、延时、间隔时间设置、报警设置、数据导出

合同包3    空气微生物采样器技术要求

- 采样流量：100L/min

- 采样流速：0.38m/s与洁净室内风速基本相同（等速采样）

- 采样体积：3档预设，1~9999L可调

- 培养皿规格：Φ90×15mm3

- 外形尺寸：≤Φ120×330mm3

- 重量：≤3kg

- 额定功耗：3W

- 供电方式：DC 16.8V内置锂电池

- 材质：太空铝

- 电池工作时间：7小时

- 通讯方式：操作面板或遥控

合同包4   数字风量罩技术要求

- 使用环境：中性气体

- 传感器类型：W型传感器

- 风量量程：送风：80 ~ 4000 m3/h，回风：80 ~ 1000 m3/h

- 风量精确度：±3%读数±10 m3/h

- 风量分辨率：1 m3/h

- 压差量程：-100 ~ +450Pa

- 压差精确度：0~ 100 Pa，0.5%满量程；100 ~ 450 Pa，2.0%读数

- 压差分辨率：0.01Pa

- 温度量程：0 ~ +60 ℃

- 温度精确度：±2%满量程

- 温度分辨率：0.1℃存储量：2000组

- 功能：零点校准、温度补偿

- 可连接打印机：可连接便携式无线蓝牙打印机

- 材质：ABS

- 外形尺寸：主机外径≤φ49cm，含布罩高度≤85cm，

移动三角支架（支撑杆）高度≤200cm

- 重量：≤3.8kg（主机及标准布罩）

- 供电方式：DC 8.4V/2AH ，内置进口锂电子电池

- 额定功耗：3W

- 风罩大小：570mm*570mm，830mm*830mm