附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压隔离开关触头压力测试仪 | 1 | 29800 | 30个工作日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    高压隔离开关触头压力测试仪技术要求

- 工作环境：-30～40℃，≤80%RH ，大气压力：86～106kpa；

- 传感器A（通用夹钳式模拟传感器）:  20mm-120mm ,测量范围：不低于1000 N，误差：≤1％读数±1N；

- 梅花触头专用测量件（与传感器A配合使用）：Φ(35，49，55，79，109)mm;

- 传感器B(定开距模拟传感器）：6mm/8mm/10mm，量程500N,用于负荷开关、低压抽屉柜开关等，误差：≤1％读数±1N；

- 传感器信号线长度：3m；

- 介电强度：电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟，无闪络与飞弧；

- 绝缘电阻：＞2MΩ；

- 内置电池：锂电池，工作时间：≥ 6小时；

- 充电方式：专用充电器接面板锂电池充电接口充电。

- 提供指定机构的校准证书，校准点位如下（具体校准点位可根据校准规程或标准源进行调整）：

传感器A：50N,100N,200N,500N,800N,1000N；

传感器B：20N,50N,100N,300N,500N；

- 配制要求：主机一台，附件箱1个，传感器A、B各一只，梅花触头专用测量件5件，传感器B专用测量件3件，3m长传感器信号线1根，助力套筒2只，游标卡尺1把，接地线1根，充电器1个。