附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容积式空气压缩机智能化检测相关系统 | 1 | 93100 | 60天 | 1年 |
| 2 | 数控机床精度检测设备 | 1 | 99200 | 60天 | 1年 |
| 3 | 送样机器人 | 1 | 90000 | 30天 | 1年 |
| 4 | 多功能回流提取仪 | 1 | 55000 | 15天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后15个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   容积式空气压缩机智能化检测相关系统技术要求

（一）技术参数指标

1、工作条件：电源电压:220V～380 V、温度:15℃～25℃、湿度:40%～70%；

2、空压机性能参数分析软件:

★2.1、依据GB/T 3853-2017、GB/T 15487-2015 、GB 19153-2019标准，结合空压机的吸气压力、排气压力、吸气温度、喷嘴温度、实时环境气压、电机功率、机头转速等主要相关参数的准确采集，实时动态判断空气压缩机运行状态，保证容积式空气压缩机在运行过程中流量测量和功率测量稳定，实现通用容积式空压机全性能工况各项参数的检测。

2.2、通过中控大屏，可以实时查看被测空压机的运行状况，或自动存储运行数据，支持历史数据查询和导出。

2.3、软件系统应自动存储数据，支持导出为Excel格式，并提供数据分析功能，生成运行结果。

★2.4、仪表和软件分析系统应随空压机可改选择准确的测量用电模式，并保证准确的接线方式满足空压机机头主轴准确转向要求；

2.5、提供完善的运行保护，保证设备安全运行测试，确保设备长期运行稳定可靠，当压力超过设定值时，自动切断空压机电源，并触发声光报警。

2.6、断电保护响应时间：≤1秒

2.7、软件系统配置及应用：软件系统应配置一套移动监测台，用于实时监测空压机的压力、差压、温度、功率、气压、温湿度等关键参数，并在压力超限时自动断电，确保设备安全。

★2.8、分析软件系统应能与温湿度自动采集系统、压力自动采集系统、电参数自动采集系统相连进行实时的数据采集与分析。

2.9、分析软件系统应配置一套带有平板PC电脑，实时显示监测数据的移动工作台，工作台上应设置色灯声光报警信号。

3、空压机温湿度自动采集系统：

3.1、空气压缩机吸气温度检测范围：0～60℃；

★3.2、空气压缩机喷嘴温度检测范围：0～60℃

3.3、温度检测精度：±0.5℃

3.4、温度测量分辨率：0.1℃

3.5、湿度检测范围：0～100% RH

3.6、湿度检测精度：±3%RH

3.7、喷嘴温度传感器数量：2个

3.8、吸气温湿度传感器数量：1个

★3.9、压缩机实际容积流量所涉及的吸气温度、湿度、喷嘴温度等传感器所采集的数据应与软件分析系统相连实现实时的运行数据采集和分析。

★3.10、温湿度传感器的接口应与检测系统的气体管道口径相匹配，且安装应密封无气体泄漏。

★3.11、喷嘴温度传感器的测头安装深度应足够满足试验安装要求。

4、空压机电参数采集系统：

★4.1、空气压缩机功率检测范围：0～160kW

★4.2、功率测量精度：≤0.4级

4.3、电参数采样速度：0.05S、0.1S、0.25S、0.5S、1S

4.4、电压测量范围：10V～1000V

4.5、电流测量最大值：≥400A

4.6、电流互感器精度：0.2级

4.7、电参数采集系统适应频率：45Hz～65Hz

4.8、电参数采集系统应具备电量的积分功能，满足实际消耗功率的测量要求。

4.9、电参数采集器应能与采集系统的电源稳压器相匹配满足试验电压需求。

4.11、电参数采集系统应根据不同空压机的电源需求，设计安全的用电措施防止误操作。

★4.12、采集系统应配置两路Modbus通讯接口实时与空压机性能参数分析软件系统进行连接和分析。

5、空压机压力自动采集系统：

5.1、空气压缩机排气压力检测范围：0～1.6MPa；

5.2、排气压力检测精度：±0.5%

5.3、环境大气压力检测范围：0～180KPa

5.4、环境大气压力检测：±0.3Kpa

5.5、喷嘴压差传感器检测范围：0～20kPa

★5.6、喷嘴压差传感器检测精度：±0.075%

★5.7、吸气压力采用数字环境气压传感器进行采集，实时与软件分析系统相连并进行数据分析。

★5.8、排气压力传感器、喷嘴压差传感器的接口应与气体回路上的传感器预留接口相匹配，安装应密封良好无泄漏，并实时软件分析系统相连并进行数据分析。

5.9、排气压力传感器安装数量：1个

5.10、喷嘴压差传感器的安装（如安装位置、距离等）应符合GB/T 15487-2015的试验要求。

合同包2   数控机床精度检测设备技术要求

一、旋转自动调节系统 技术要求

旋转台总成尺寸（长×宽×厚）：200mm×150mm×80mm

★水平旋转角度：±360°

旋转台平面度：≤0.02mm

★最小定位调整精度：0.1°

旋转电机功率：50W

旋转台转速：2～3r/min

旋转台最大承载力：10kg

★旋转台材质和表面处理：采用优质碳钢材料制作，表面镀镍处理。

二、自动调节监测系统技术要求

★监测系统应能满足可自动垂直微调的三脚架总成与水平 360°自由调整/定位旋转台的在线安装与调试，且应满足最小定位调整精度0.1°的要求。

★监测系统应能根据所设定水平、旋转、高度参数的进行自动调整。

监测系统应采用仿手机APP界面实现操作，指令简洁清晰，便于理解操作。

监测系统应能在初定位的基础上实现高度、水平位移、水平角度一定范围内的微调。

监测系统供电电源：24V，2550mAh,锂电

★监测系统应能实时与旋转自动调节系统、高度自动调节系统、水平自动调节系统连接，动态显示每个系统的运行位置和状态。

三、高度自动调节系统技术要求

功能要求：可自动自由可调高度支架。

★垂直方向自动微调整高度：具有100mm垂直方向微调整。

★微调精度：0.02mm

Z轴电机功率：50W

移动速度：3～5 mm/s

结构形式：加厚高强度轻质骨架结构可折叠收放。

★总高度调整范围 ：450mm～ 1600 mm

四、水平自动调节系统技术要求

平台尺寸（长×宽×厚）：200mm×80mm×8mm

★丝杆座与平台结合面间隙：≤0.02mm

★平台平面度：≤0.02mm

水平X轴电机功率：50W

移动速度：3～5 mm/s

X轴最大移动行程：100mm

★满足平台直线最小进给量为0.02mm。

平台材质和表面处理：采用优质碳钢材料制作，表面镀镍处理。

五、三角支架（含置物盘）技术要求

平台尺寸（长×宽×厚）：200mm×80mm×8mm

★丝杆座与平台结合面间隙：≤0.02mm

平台平面度：≤0.02mm

★丝杠座内孔应与丝杆准确配合，满足平台直线最小进给量为0.02mm。

平台材质和表面处理：采用优质碳钢材料制作，表面镀镍处理。

三角架材质：基础构架采用优质铝合金材料制作，表面阳极处理。

合同包3  送样机器人技术要求

一．技术参数要求：

1、 	配送机器人具备载运货箱功能，顶升货架功能和牵引货框功能，承重能力不小于250kg，可实现无人化操作及无接触式物品配送。

★	2、	支持多点任务远程接收。此处支持多点任务远程接收，是指可从多个终端手机（≥8个）的小程序上下任务并按接受时间顺序排序显示在任务栏中，在执行任务时也可接收来自多个终端下达的任务。

★	3、支持多任务连续配送是指机器开机状态下可远程通过小程序接收从多个终端下达的任务，并按接收时间顺序执行任务，连续配送支持该模式：在电量≥20%前提下，机器执行完任务1（即从A地送样到B地）后，随即自动执行任务列表中下一个任务（即前往C地，从C地送样到D地）……直到执行完全部已经排单的任务后，返回充电桩或原地等待执行新一批任务队列。

★	4、  机器可配备跟随遥控器，支持跟随人体功能，在任务空闲时，能临时加增任务，即跟随操作员路线行走，随时取货并配送任务。

★	5、	可支持自主乘坐电梯，电梯联调后可实现跨楼层的自动配送服务；电梯路线由客户指定，电梯路线不得与目前在用的九号飞碟机器人和云迹格格机器人交叉冲突。可实现自动门互联互通，自主通过自动门；具备自动识别障碍物、自动避障处理等能力。

6、 	可通过PC端、PAD和手机端，同时监控机器人实时状态（离线、在线、位置等）任务列表（未执行的）。可通过小程序端下单，已排单未执行的任务可在小程序端取消。

7、	具备高精地图的采图、绘制功能，可满足楼宇各层各室内场景的投放使用；具备实时路径自主规划及指定路径寻迹行驶；具备自动定位及导航能力，可在规划的场景内完全自动行驶。

★	8、	最小通过宽度≥80cm；最大越沟宽度≥2cm；最大越障高度大于等于2cm；最小障碍检测高度≤5cm；行驶速度最大行驶速度≥1.0 m/S;

9、	配备自动充电桩，可实现机器人的完全自动充电功能。充电时长（从电量10%到充满）≤6h；续航时间（载荷60kg时平地行走）≥8h；自主待机时间≥12h。

10、	具备wifi连接能力；具备4G连接能力、支持5G模块开发(可定制开发)，wifi支持10M/100M以太网和802.11b/g/n。

★	11、	提供标准接口支持电梯梯控安装及调试，满足梯控使用要求；提供标准的API接口，满足客户的各项外设、系统的接入需求。同时不得和已有的两个梯控（九号飞碟机器人和云迹格格机器人）相冲突。

12、	具备云服务平台，可实现设备的远程监控及管理；需实现机器人远程控制及平行驾驶，异常情况可远程控制及处理；故障及终端数据可实现远程实时传输，设备故障可远程处理。任务记录（已执行和已取消的）、数据（运行时间、里程、任务数）统计数据，用户可在云服务平台自行查看。

13、	到达目的地时采用语音+音响通知，语音具备音箱播报功能。可在小程序下单或任务起始点时选择。

★	14、	支持多货架在固定点位的自动顶升取货运输和固定点位升降摆放。机器人可以在两个货架区域之间来回搬运直到取货的货架区域搬空为止返回待命点。

二．配置要求：

- 送样机器人 1台；

- 定制货架 尺寸：  6个。

- 终端语音播报音箱：3个。

- 目的地监控摄像头：1个。

合同包4  多功能回流提取仪技术要求

一 技术参数

★1 同时处理样品数量不小于6位。可用于食品中水分的测定(蒸馏法)、香辛料和调味品挥发油含量的测定。

2  触摸屏控制升温速度、功率调整、工作时长，设定时长范围包含（0-999min）。

★3 每个工作可独立设置加热温度、加热功率、工作时长以及磁力搅拌转速。

4  工作位上的加热器具备良好的防水性能，保证加热器上表面被淋水，设备依旧正常使用。

★5 设备需具备冷却水温度、流量状态监测功能，当发生冷却情况(如冷却水水温过高或是无流量)异常时可自动停止加热。

★6 设备配备自动冲洗装置，可自动进行冷凝器冲洗。

7  主机外形尺寸不大于宽度80cm×深度60cm×高120cm。

8  输入电源： AC220V,功率≤3000W.

二 配置要求

1  回流提取仪 1 台

2  自动冲洗装置 1套

★3 水分接收器：有效量程包含0-5mL,分刻度值要求等于或优于0.1mL(带计量合格证书) 6根

4  挥发油接收器：有效量程包含0-4mL,分刻度值要求等于或优于0.05mL 6根

5  冷却循环水机 1 台

6  500mL烧瓶 6个

7  1000mL烧瓶 6个

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。标注“▲”号的技术参数≥2个不满足的，则视为无效投标。未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |