附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能快充自动测试仪 (300W 150V 30A) | 2 | 14000 | 7天 | 2年 |
| 2 | 恒温水槽 | 1 | 27500 | 40天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    智能快充自动测试仪 (300W 150V 30A)技术要求

性能特点:

1）内置各种快充协议检测诱骗:PD,QC,HUAWEI,OPPO,VIVO,SAMSUNG,MTK等。

2）支持CC线正反面测试，PD报文比对。

3）支持D+/D-双面A/B测试，内置E-marker芯片，实现充电器5A模式下CC线正反面测试。

4）500KHz 同步采样,滤波速度可调，10UA，0.1mV稳定解析度输出。

5）电压/电流纹波(Vpp/lpp)、峰值(Vp+/lp+)、谷值(Vp-/ip-)测量。支持过流保护测试(OCP)及最大功率点捕捉(Pmax)。

6）50KHz动态带载模式(DYNA)及峰值谷值测量。

7）SCPI协议，方便程控负载及协议。

8）4.3寸TFT高清彩屏显示，中英文操作界面可选。

9）U盘软件升级功能，时刻保持最新版本。

10）USB数据保存功能，方便数据记录。

11）标配Handler及电气隔离RS232接口，方便信号输出及数据通讯。

技术指标：

1）额定值

输入功率：300W

输入电压：0-150V

输入电流：0.1mA-30A

2）电压精度

电压量程：0-15V ，精度：±0.05%+0.03%FS，分辨率：0.1mV

电压量程：15V-150V ，精度：±0.05%+0.03%FS，分辨率：1mV

3）电流精度

电流量程：0-3A，精度：±0.05%+0.03%FS，分辨率：0.01mA

电流量程：3-30A，精度：±0.05%+0.03%FS，分辨率：0.1mA

4）快充协议部分

D+D-电压：BC1.2/APPLE 2.4A

PD协议：PD2.0/PD3.0/PPS、PD3.1

QC协议：QC2.0/QC3.0/QC4+

MTK协议：PE1.1/PE2.0

三星协议：AFC

华为协议：FCP/SCP

OPPO协议：VOOC/SVOOC

VIVO协议：VSFCP

展讯协议：SFCP

UFCS协议：UFCS

传音协议：TFCP

小米协议：选配

其他私有协议：支持定制

5）功能

CC线自动翻转：CC1/CC2自动翻转

D+/D-自动翻转：D+/D-自动翻转

E-marker芯片：内置

纹波测试：有

6）其他

外形尺寸：≤220mm*90mm*350mm

电源要求：198-242VAC 99V-121VAC 47.5-63Hz

合同包2  恒温水槽技术要求

1.水槽内壁尺寸：610mm×520mm×200mm，材质为金属；

2.带加热系统、水循环系统、控制系统等；

3.加热温度范围：RT+5℃～+50℃；

4.水槽内温度均匀度：≤0.5℃；

5.循环水泵可控水循环流量:≥5L/min；

6.水槽恒温要求：36.5℃±0.5℃时，循环4h，水温变化应不大于±1℃；

7.水槽需预留5个测温孔；

8.控制系统带一个5〞TFT液晶显示器真彩色触摸屏，当加热系统到达预设温度时，能自动切断电源停止加热，若无手动操作不得再次加热；

9.循环水道5路格挡；

10.水位0～100mm可调显示，液位显示超低水位防干烧；

11.升温速率为1℃/2min(按水高100mm核算)；

12.控温分辨率：0.01℃。