附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	电子天平
	1
	18000
	15天
	1年

	2
	呼吸模拟器配件
	1
	28900
	5天
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1 电子天平技术要求
	★1
	量程：≥420g；可读性：1mg；重复性（负载为5%时）≤0.5mg；重复性（满量程）≤1mg；示值误差、偏载误差、重复性、置零准确度、除皮称量项目满足JJG 1036-2022中I级天平要求。

	2
	称重盘直径不小于Φ120mm。

	★3
	稳定时间≤1s。线性误差≤0.6mg。

	▲4
	使用带有防静电功能的玻璃防风罩，减小因静电影响而引起的称量误差。

	5
	显示和操作均为触摸屏操作，操作界面语言为中英文可选。左右均有除皮键，满足不同的使用习惯。

	6
	通讯接口具有USB 接口。即插即用技术，自动检测配件(如打印机、第二显示器)，可将称量数据直接传输到PC电脑上的电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。

	7
	具备密码保护功能，开启该功能后，天平受到密码保护，保证设置不发生改变。

	▲8
	易于清洗，操作效率高，经久耐用，化学耐受性强采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件。防止交叉污染，采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计。

	9
	含内置砝码，具备内部校准与调整功能，充分确保获得准确的称量结果，采用温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能。确保操作符合(SOP)要求，自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围。

	★10
	内置不少于十二种应用程序，包括打印输出 | 数据，输出符合 GLP|GMP 要求。
称量 | 填料，计数，称量百分比，混合 | 净重总重，组分 | 总重，动物称量，计算 | 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换。

	▲11
	内置实时水平监控功能，当天平未处于水平状态时，有报警图标提醒；完成调平后，天平自动触发内校程序进行校准。

	12
	占地尺寸不超过400mm×250mm。

	13
	带输出设备：一体机设计（无独立机箱），屏幕尺寸22-24.5inch分辨率不低于1080dpi；内存≥16GB DDR4，处理器≥Intel i5 ，硬盘≥512GB SSD。含 USB 3.0（≥2 个）预装 Windows 10/11 正版操作系统，支持数据由天平主机直接输出，含有线网口以及wifi无线功能。


二、配置要求

1. 电子天平主机  1台

2. 秤盘（含主机原装）  2个
3. 输出设备 PC机 1台（应含最新正版操作系统（需提供最新正版操作系统具体名称和版本号）。
合同包2   呼吸模拟器配件技术要求

1、符合YY1743标准喷雾速率测试；
2、潮气量：0-800ml；
3、呼吸频率：10-17次/min；
4、产生正弦波曲线；
5、呼吸比:1:1 \ 1:2  (可调）；
6、须为圆柱形，带有485通讯格式，用于喷雾速率测试。
第 2 页 共 2 页

