福建省产品质量检验研究院

离子色谱仪租赁服务采购要求及预算

我院计划租赁1台离子色谱仪，采购要求及预算如下：

设备技术参数要求

1. 数量：离子色谱仪1台                                                                                

    2.应用范围：适用于样品中的糖的分析

    3.技术要求

3.1离子色谱系统，包括高压泵，内置电动六通阀，柱温箱，自动进样器，安培检测器。

3.2泵：四元梯度泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵。

3.2.1四元梯度泵：采用与液相四元梯度泵相同原理及结构的四元泵，而非简单的一元或二元泵和其他加液单元的组合，需提供带有比例阀的四元梯度泵的证明图片。

    3.2.2流速范围：0.00-10.00 mL/min，无需更换泵头

    3.3
柱控温

    3.3.1种类：原装进口柱温控模块，具有升降温功能；

    3.3.2温控范围： 10 - 70℃；

    3.3.3可同时容纳两根及以上4mm分析型色谱柱。

3.3.4加热方式：采用非接触式加热，可满足样品和淋洗液预热的需求

    3.4离子色谱用自动进样器：与主机同品牌。

    3.4.1物理位数：≥120个1.5mL样品瓶。 

    3.4.2单一样品瓶装样后可实现同一样品1-99次重复进样。

3.4.3自动进样器带有样品保护外壳，可手动开关。

3.5安培检测器

3.5.1电子元件类型：微处理器控制的数字信号输出模式，提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。

3.5.2平衡扭矩安装旋钮：提供稳定的池体积，易于安装。

3.5.3量程范围：积分安培50 pC 到 200μC；

3.5.4自动调整量程：直流安培、脉冲安培和积分安培均可自动调整量程。

3.5.5软件预设四电位波形，分别采用还原清洗和氧化清洗的方式清洗工作电极表面，提供软件中带还原清洗和氧化清洗电位的波形截图。

3.6
软件:

3.6.1软件须包含Microsoft SQL Server数据库，全面保障数据的完整性和安全性。

3.6.2可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器。

3.6.3可选配虚拟柱软件技术，模拟本公司不同色谱柱对不同离子的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性，需提供虚拟柱软件截图。

4.配置清单：

4.1 主机1台（含四元梯度泵、柱温箱）
4.2 控制软件（必须包含Microsoft SQL Server数据库）1套

4.3 电化学检测器（含电化学池）1套

4.4 Ag/AgCl 参比电极1套

4.5 ≥120位自动进样器1套，配有六通阀

4.6 输入装置（配置不低于i5处理器，8G内存，500g硬盘，23寸显示屏）1套

预算、交货期、付款方式

预算：租期6个月总预算不超过9万元。租金包含设备本体、运输、上门安装调试、日常维保、配件更换、税费、人工等全部费用，租赁期内采购人无需另行支付任何杂费，超出上限费用由供方自行承担。报价格式参考附件3。
交货期：合同签订后，供应商应5个工作日内交货。

付款方式：设备到货且验收合格后，采购人在15个工作日内支付3个月租赁费用，租赁服务全部履约完成且供应商开具全额专用发票后15个工作日内支付剩余租赁费用。

租赁期间因设备故障、供方维保不及时造成设备停用的，按实际停用天数等额扣减对应租赁费。

合同终止约定：采购人因实际业务需要可提前终止租赁合同，需提前 10 个工作日通知供应商；租金按设备实际租赁使用天数据实结算，未实际使用租期对应的租赁费采购人不予支付；已产生运输、安装等一次性成本由供方自行承担，采购人无需额外赔付违约金。
三、评标方法
采用最低价评标法。

第 3 页 共 5 页

