武夷山基地仪器设备搬迁服务采购需求

一、项目概况：

1.服务范围：武夷山基地仪器设备搬迁前的状态确认、拆卸及包装、搬运、安装、调试及性能验证与搬迁后的状态确认。具体仪器设备详细清单见项目需要，搬迁范围在不违背遴选文件要求的前提下，按照甲方需求做到“应搬尽搬”。

2.搬迁步骤：搬迁步骤分为两个阶段执行：第一步：将设备搬迁至招标人指定的临时存放地点，完成初步运输和存储。第二步：待招标人通知后，再将设备从临时存放点搬运至实际使用地点，进行安装调试和性能验证。

3.服务时间：搬迁第一阶段服务时间期限为10个工作日，重新确认物品和仪器设备状态，进行专业包装，登记入档，获得招标人确认后，搬迁至指定临时存放地点；搬迁第二阶段服务时间期限为7个工作日，将设备从临时存放点搬运至实际使用地点，进行安装调试和性能验证，完成项目验收，移交搬迁档案；搬迁工作总时间约为17个工作日。

4.搬迁地点:

原址：武夷山市新丰街道迎宾路中段原武夷山市茶叶产品质量检验中心（无电梯）

新址：武夷山市安国大道285号国家加工食品质量检验检测中心（福州）武夷山基地（有电梯）

5.预算：预算总金额为18万元。

二、技术和服务要求：

1.项目管理要求

1.1实施场地交付：项目场地可交付供应商实施，实施范围的具体位置及可交付供应商实施安排的项目实施范围，应严格依照招标人搬迁清单执行。

1.2作业条件：供应商须确保所派遣全部迁移相关工作人员只在指定项目实施场地活动，不得进入其它楼层正常办公区域，不对正常办公进行干扰，办公现场须建立明确规范的指引与说明。

1.3安全注意事项：

1.3.1供应商需有科学、健全的搬运安全制度和措施；

1.3.2负责安全、照章搬运，建立保证人身、搬运车辆和财务安全的方案；

1.3.3做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻拆、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离；

1.3.4供应商驾驶员必须严格控制车速，平稳行车，避免运输物品的损坏和丢失；

1.3.5供应商必须做好防雨、防水、防火、防压、防震和防撞措施；

1.3.6供应商派遣项目人员不得在项目实施场地发生抽烟、喝酒、大声喧哗等不适当行为；

1.3.7供应商对所派遣项目人员做好安全教育，提供工伤意外保险，项目人员提供与成交单位的服务协议及保险证明方可入场。

1.3.8各类搬迁设备迁移前及迁移后状态确认的具体测试方案。

1.3.9需根据招标人的时间和要求，配备好合适的车辆及工作人员，做到随叫随到，且必须服从招标人的统一安排调度，严格遵守时间，安全高效遵守搬迁的秩序和要求，工作认真、尽职尽责；

1.3.10供应商需依据相关法规文件要求承诺，对项目服务中所涉及的单位名称、技术、人员等资料承担保密义务和责任。

1.3.11服务商需保证项目准备和实施全过程符合国家相关安全法规要求，并有具体制度和措施加以保障；服务商需保证其拟派工作人员的安全且对其负全部责任；

★2.供应商对搬迁的仪器设备购买损坏赔偿险、道路运输险等全服务流程相关保险，金额不得少于800 万元，保险受益人为招标人和供应商。

3.供应商需根据招标人项目情况及新实验室装修规划图，并对招标人新址和旧址进行勘察基础上提供详细的书面规划方案，指定项目总负责人及技术负责人，方案包括但不限于：

3.1迁移前规划

3.1.1搬迁流程方案及各阶段时间节点；

3.1.2车辆运输及工具配置方案；

3.1.3路线规划方案；

3.1.4仪器迁移顺序及定位规划方案；

3.1.5人员配置方案及相关专业资质提供；

3.1.6大型分析仪器(仪器设备及附属设备等)安装条件说明书；

3.1.7各类专业表格：场地确认、仪器状态确认、装箱单等。

★4.迁移前状态确认

4.1供应商在仪器搬迁前需对招标人迁移清单中的全部仪器进行性能状态确认，对分析仪器进行指标测试，经招标人指定人员确认后，填写设备状态确认单。搬迁清单中未超出质保期的仪器设备，中标人需要与招标人确认质保问题，本次搬迁原则上不应影响原厂家质保服务。

4.2供应商需按搬迁清单要求打包时，应统计打包物品名称、数量、好坏状态，同时在打包箱上贴上标签，注明由“XX 办公室搬迁至 XX 办公室指定位置、接收人及电话 ”，经双方确认签字后再进行搬迁。

5.仪器拆机

5.1仪器状态确认后，供应商需指定专业仪器工程师负责对全部待迁仪器拆装工作。

5.2招标人搬迁物品所用的拆装箱、样品冷存设备由成交方提供。

6.仪器包装

6.1供应商需对全部待迁仪器进行包装保护，确保仪器在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦。大型精密仪器包装按照出厂包装要求进行（干燥处理、缓冲设置、木箱包装等）。仪器包装外需张贴物品标识单，对需装箱物品，由招标人指定人员填写装箱单及装箱统计表。

6.2提供打包材料：由供应商提供搬迁物品仪器设备的打包材料。

7.仪器运输

7.1运输车辆为符合交通管理条例的货物运输车辆，需确保车辆状况良好，并具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格；

7.2根据仪器搬运的要求，如：防水、防震、防倾斜等，运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等；

7.3仪器在车厢需摆放合理，全部仪器单层放置，不得堆叠；

7.4运输车辆必须由成交方及采购方同时派人押运；

7.5供应商可采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、吊车等辅助运输，所有运输工具做减震防护处理。对可能需要用到的各种特种设备，由供应商安排提供，所有现场作业需用到的特种设备须保证干净且具备检验合格证书，操作人员应具备相应的操作证书；

★7.6供应商需采用环保材料对迁进实验室地面、墙面进行保护，防地面、墙面划伤、分散，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护；

7.7对无法正常从实验室迁出或迁进的设备，供应商与招标人协商后可采用专业、合理措施迁移。对无法正常从实验室迁出的设备，经与招标人协商同意后可采取拆除门、窗、墙体等措施进行迁出，供应商记录好相关情况并在迁出完成后及时安排维修人员对涉及的建筑物如：拆除的门、窗、墙体等进行修复。对无法正常从实验室迁入的设备，由供应商提供方案，招标人采取拆除门、窗、墙体等措施进行迁入，并进行修复。

7.8供应商应协助招标人完成搬运计划的细化和现场管理，专门安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度和现场管理人员；

7.9供应商需确保随车配备足够的搬运工人，在招标人指定人员及仪器专业工程师的指导下，完成仪器装车工作。

7.10仪器设备在车厢需摆放合理，全部仪器单层放置，不得堆叠；合理规划搬迁物品中途摆放位置，保证过廊通道等畅通。

7.11光学类易损机器单独一车，不与离心机、实验桌等设备在一起。

8.仪器安装调试

8.1仪器迁移至迁进实验室后，供应商需根据迁移规划规定的时间节点进行包装拆除，定位至采购方实验室规划图指定位置，并及时回收包装材料；

8.2仪器送达指定位置后，按装箱单逐项清点，到达新实验室的仪器必须和装箱单中标明的名称、型号、数量、资产编号一致，外观无新增破损、锈蚀、碰伤，保持功能正常。所有仪器按照规定完成安装，接通电源；

8.3仪器及附属设备须由具有专业资质工程师对迁移前分解的部件进行组装，并调试至不低于搬迁前状态。

★9.迁移后状态确认

9.1中标人会同招标人指定人员对仪器状态进行确认，需完成与迁移前相同的指标测试，确保仪器不低于拆卸前状态后，进行书面确认验收。

9.2其余的设备需通电运行，确保性能不低于搬迁前状态。

9.3所有设备搬迁后需确保外观完整、附件齐全。

9.4仪器的搬迁内容还包括清单中所列设备附属的电脑和辅助仪器、设备及辅助仪器的连接线缆、仪器配件耗材等，具体以现场勘查为准。

9.5在交接过程阶段，需由招标人相关工作人员签字确认、认可。

★10.若搬迁过程中涉及到样品、试剂（不含危险化学品）、标准试剂、危险化学品、气瓶、耗材的，按照下列要求搬迁：

10.1气瓶、样品、试剂及耗材需由满足其储存条件（如防爆、防倾倒、温湿度、遮光等）的车辆完成运输；

10.2运输过程中，必须有一名招标人工作人员全程跟车；（c）在交接过程阶段，需由招标人相关工作人员签字确认、认可。

10.3搬迁总负责人或技术负责人需配置具有专业仪器搬运资质的人员。

10.4需提供详细的气瓶、标准物质、危险化学品、毒物搬迁管理、运输和存放的具体实施方案。

10.5搬迁前，需提供具体完善详细的气瓶、危险化学品、有毒物质搬迁过程中泄露、丢失等紧急突发状况的应急预案，并保证遇到相关状况时能准确实施。

11.实验室家具

11.1对实验室家具，供应商应派遣专业工程师完成拆装，家具表面及易损部件须进行包装保护，安装后采取必要的加固措施。

11.2搬迁过程中对原有实验室家具应做好充分的保护措施，若不慎损坏的，由供应商照价赔偿。

11.供应商负责搬迁范围内场地的前后清洁，包括办公（实验室）地面、家具，工作台面、窗户等。供应商负责清运搬迁产生的垃圾。

11.1对搬入区域进行搬迁前后各一次的卫生清洁；

11.2对搬出后区域进行一次卫生清洁。

★12.搬迁流程管控

12.1 为了避免搬迁前后出现不一致的情况，需要实施过程溯源记录管理，供应商需对以下过程的工作内容和对应工作人员实施全面的文档记录：项目进度、仪器拆卸前测试、仪器打包、仪器运输、仪器安装后测试、项目管理、任务分配、车辆管理、拆机打包等。

12.2 需制作详细搬迁服务方案，成立搬迁专项实施小组，制作《实验室搬迁新址环境检查表》等表格对搬迁负责人员、搬迁步骤等各项进行记录和确认；

12.3 对于搬迁过程中的安全风险因素需做到识别与控制，需要熟知生物安全危险源，识别有毒有害试剂，识别电离辐射危险源，防触电，防止设备跌落砸伤，对于易燃易爆物品的危险特性做好防护，对于可能产生的安全风险制定相应的应急预案，如出现意外由服务商全权负责；

13.从业人员及人员配置要求：

13.1 需指派现场指挥人员和安全员，负责搬运工作协调指挥；提供电工、钳工、起重工等相关工种专业人员，解决拆卸、运输及安装调试的各种问题，满足搬运要求；须指派装、卸作业统计员，与采购现场人员共同负责查验，并提供装运清单、安装调试确认单等报表。

13.2 需保证负责包装、运输、搬运的作业人员具备使用相应工具、设备的操作许可或资质证书（对应车辆的驾驶证等）；需保证搬迁过程中所用到的特种机械及工具的操作人员具备特种行业作业资格证书；负责大型精密仪器设备测试、拆装工作的工程师应具备相应仪器设备的操作许可或资质证书；负责仪器设备测试、拆装工作的工程师应具备相应仪器设备的操作许可或资质证书。

13.4 搬迁人员必须经过专业和安全培训，技术技能符合搬运要求；每日同时派驻到现场的工作人员人数不低于 5 人。

14、其他要求

14.1供应商应针对此项目提供完整技术方案和作业计划书，如：针对不同污染源（板材、家具、涂料、纺织品等）的处理方案。

14.2施工人员搬迁作业期间做好防护，需自行配备防护装备（口罩、护目镜、手套等）。

14.3搬迁完成后，须对拆卸或挪动的设施设备须进行归位和复原安装。

14.4废弃物品搬迁至招标人指定的地点，供应商不能自行处置。

14.5搬迁现场少量小设备及物资因遗漏未列入附件清单的也包含在搬迁范围及合同总价中。

14.6搬运方案经双方商定签字确认后，如因供应商原因未能按时完成搬迁，每延期 1 天按合同金额的 5‰支付违约金，违约金从合同款中扣除。

14.7供应商应在响应文件中承诺为本项目所有尚未购买有人身意外险的搬迁人员购买人身意外险。

14.8供应商进场前，必须提供所有参加此次搬迁人员的身份证复印件。

14.9报价要求 :详见搬迁物品清单及报价单。

14.10事故及损害赔偿.供应商在搬迁工程中，做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如有损坏，由供应商负责赔偿。搬迁服务过程如出现的设备跌落、交通事故、物品丢失、重新安装失败、失火、水淹、触电及其它各种工作人员的身体损伤、死亡等事故，均由供应商承担全部责任，并赔偿采购单位全部损失。搬迁过程中，发生丢失的， 由供应商负责等价赔偿；发生破损及设备故障的，经与采购单位协商后由供应商修复，无法修复的， 由供应商负责等价赔偿。

14.11法律责任：一切在搬迁过程中出现的安全事故，由供应商负责。

14.12搬迁方案未提及或与搬迁方案不一致时，根据现场搬迁实际情况，以招标人要求为准。

14.13搬运人员的意见、建议，必须通过乙方现场负责人反映，不得直接向甲方现场员工提出。在搬迁过程中，乙方须遵守作业操作规程、安全规章制度及相关法律法规。在服务过程中，如发生工伤事故、安全事故或财产损失的，或因乙方合同行为造成他人人身财产损害及权益受损的，由乙方自行承担责任；因乙方合同行为造成的各种行政处罚等一切责任和费用等，均由乙方自行承担。

★15.服务质量承诺要求

15.1.供应商必须在响应文件中提供详细的服务质量承诺书。

15.2.供应商在搬运、安装与调试服务期内应当为招标人提供以下技术支持和服务：

15.2.1 电话咨询：供应商应当为招标人提供技术援助电话，解答招标人在使用中遇到的问题，及时为招标人提出解决问题的建议。

15.2.2现场响应：招标人及项目方遇到使用及技术问题， 电话咨询不能解决的，供应商应在 24 小时内到达现场进行处理，确保正常工作。

15.3.服务期外服务要求：供应商完成服务项目后，应提供免费电话咨询服务。

15.4.如各分项有特殊要求的按各分项要求执行。

15.5.搬迁服务完成，承诺所有仪器设备经验收合格后能正常运行30天。

★16.付款方式

16.1本项目第一阶段服务内容完成并通过验收后，10个工作日内支付合同金额的40%；第二阶段服务完成，所有设备验收合格之日起1个月，设备无异常，10个工作日内支付合同金额的50%；本项目所有服务内容完成3个月，设备无异常，10个工作日内支付合同金额10%尾款。

★17.验收标准

17.1.供应商需完成招标文件规定的整体搬迁服务内容，确保没有遗漏。搬迁完成后由供应商及招标人根据搬迁清单进行清点。

17.2.仅要求拆装、搬运的物件（包括试剂、耗材等），供应商需妥善处理，避免搬迁过程中造成损坏和遗失。若造成损坏或丢失的，由供应商按原厂维修价格或采购价格进行赔偿。

17.3.要求调试的实验仪器设备，必须完成调试，调试结果应不低于搬迁前状态。

仪器安装调试后，由招标人负责负责对所搬迁的仪器及附属设备进行验收，以相应的测试结果作为此次搬迁验收合格以及支付剩余合同金额的依据。其余没有检定/校准需求的设备由供应商会同招标人逐一进行安装验收并签字确认，全部仪器验收完成后签订整体验收合格报告。

三、资格审查

投标文件须同时提供以下材料（具体说明见备注1），缺任何一项即取消遴选资格：

1、营业执照等证明文件复印件；

2、单位授权书（见模板1）；

3、财务状况报告(财务报告或资信证明)；

4、信用记录查询结果。

四、评分办法

| 商务项评分标准（F1，满分20分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| 1 | 拟投入人员 | 15 | 根据拟投入项目实施人员配置数量，有合理的人员岗位设置、工作安排，工作人员具备扎实专业性和安全培训水平，现场指挥人员具备专业的协调管理能力，能充分满足项目采购要求的得15分。 |
|  |  |  | 根据拟投入项目实施人员配置数量，有合理的人员岗位设置、工作安排，工作人员具备较好专业性和安全培训水平，现场指挥人员具备一定的管理能力，能较好满足项目采购要求的，得10分。 |
|  |  |  | 根据拟投入项目实施人员配置数量，有合理的人员岗位设置，工作人员具备一定的专业性和安全培训水平，能满足项目采购要求的，得5分。 |
|  |  |  | 完全不满足招标文件要求不得分。 |
| 2 | 相关业绩 | 5 | 提供完成的类似项目案例，提供一项得2.5分。需提供合同关键页等证明文件，不提供不得分。满分5分。 |
| 技术项评分标准（F2，满分60分） |  |  |  |
| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| 1 | 技术和服务要求响应情况 | 30 | 根据投标人所投遴选文件对二、技术和服务要求的响应、承诺情况，由评委进行评议并评分：①标注“★”符号的技术参数出现负偏离将导致投标无效；②未标注符号的技术参数每负偏离一项扣0.2分扣完为止。满分40分 |
| 2 | 整体搬迁方案 | 10 | (1) 方案内容完整、详细、完善，可执行性强，得10分； |
|  |  |  | (2) 方案内容较完整、较详细、较完善，可执行性较强，得7分； |
|  |  |  | (3) 一般：方案内容一般完整、一般详细，可执行性一般，得4分； |
|  |  |  | (4) 方案内容不完整、不详细、不完善，不得分。 |
| 3 | 设备保护方案 | 10 | (1) 方案内容完整、详细、完善，可执行性强，得10分； |
|  |  |  | (2) 方案内容较完整、较详细、较完善，可执行性较强，得7分； |
|  |  |  | (3) 一般：方案内容一般完整、一般详细，可执行性一般，得4分； |
|  |  |  | (4) 方案内容不完整、不详细、不完善，不得分。 |
| 4 | 应急服务方案 | 10 | (1) 方案内容完整、详细、完善，可执行性强，得10分； |
|  |  |  | (2) 方案内容较完整、较详细、较完善，可执行性较强，得7分； |
|  |  |  | (3) 一般：方案内容一般完整、一般详细，可执行性一般，得4分； |
|  |  |  | (4) 方案内容不完整、不详细、不完善，不得分。 |
| 价格项评分标准（F3，满分20分）（投标人应对清单1和清单2所列物品分别报价，以合计总价评分，搬迁物品清单见附件2，评分标准见备注2） |  |  |  |

报价单

项目名称：______________________________

项目编号：______________________________

投标人名称：______________________________

报价日期：______________________________

清单1报价（最高限价15.5万元）：

小写：________________________ 元

大写：________________________ 元

清单2报价（最高限价2.5万元）：

小写：________________________ 元

大写：________________________ 元

合计总价：

小写：________________________ 元

大写：________________________ 元

费用说明：

以上费用包括但不限于设备租赁费、人工费、运输费、管理费、税费等所有相关费用。

投标人（盖章）： ______________________________

授权代表签字： ______________________________

备注1：

营业执照等证明文件复印件：①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

单位授权书：①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

财务状况报告：①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间 推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组 通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

备注2：

评分标准

商务部分为F1、技术部分为F2、价格部分为F3

本遴选项目满分为100分。各投标人的总评分=F1+F2+F3，其中商务分F1为20分,技术分F2为60分，价格分F3为20分。各投标人的总评分=F1+F2+F3。价格取供应商各项单价的合计总价做比较，价格分采用低价优先法计算，即满足遴选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为遴选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：遴选报价得分=（遴选基准价/供应商报价）×价格权值×100

各评委取各自总评分最高者作为推荐中标合作供应商，最后中标供应商以评委组投票数最高者最终确认。

模板1

法定代表人授权委托书

致：福建省产品质量检验研究院

本人（填写法定代表人姓名） 系 （填写投标人单位全称） 的法定代表人，现授权委托（填写被委托人姓名） 为我方合法代理人，以本单位的名义全权参加（填写项目名称） （采购编号）的投标活动。

代理人的授权范围为：代表我方全权办理上述项目的投标等具体事务。

本授权委托书自（填写授权生效日期） 签字盖章之日起生效。

特此委托。

投标人名称： （填写投标人单位全称，加盖公章）

法定代表人： （签名或盖章）

授权代理人： （签名或盖章）

联系方式：

日期：________年______月______日

【附件1】

本授权书后附以下资料（需加盖单位公章）：

法定代表人有效期内身份证复印件（正、反两面）一份；

被授权代理人有效期内身份证复印件（正、反两面）一份。

【附件2】

搬迁设备物品清单仅供参考，搬迁时可能根据实际情况存在细微调整，具体数量以现场统计确认为准。要求搬迁公司完成拆装、搬迁、调试、需用户验收合格。

| 武夷山基地搬迁物品清单1 （精密仪器设备、化学品、气瓶等） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 生产厂家 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 放置地点 | 备注 |
| 1 | 箱式电阻炉 | 上海一恒科学仪器有限公司 | SX2-4-10N | 台 | 1 | 热源室 | 二楼 |  |
| 2 | 电子天平 | 常熟市双杰测试仪器厂 | JJ1000Y | 台 | 1 | 感官室 | 一楼 |  |
| 3 | 电子天平 | 常熟市双杰测试仪器厂 | JJ1000Y | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 |  |
| 4 | 三重四级杆串联质谱仪 | 美国赛默飞世尔 | TSQ9000 | 台 | 1 | 分析一室 | 三楼 |  |
| 5 | 电脑 | 戴尔 | OPTIPLEX XE2 | 台 | 1 | 分析一室 | 三楼 |  |
| 6 | 打印机 | 惠普 | HP Laserjet Pro M104a | 台 | 1 | 分析一室 | 三楼 |  |
| 7 | 不间断电源SANTAK | / | CASTLE 10KS（6G） | 台 | 1 | 分析一室 | 三楼 |  |
| 8 | 赶酸仪 | 上海屹尧 | G-100 | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 |  |
| 9 | 全自动平行浓缩仪 | 厦门睿科 | Auto EVA-20Plus | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 10 | 全自动固相萃取仪 | 厦门睿科 | Fotector-02HT | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 11 | 无油真空泵 | 天津津腾 | GM1.0A | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 12 | 无油真空泵 | 天津津腾 | GM1.0A | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 |  |
| 13 | 气相色谱仪 | 美国安捷伦 | 7890B | 台 | 1 | 分析一室 | 三楼 |  |
| 14 | 电脑 | 戴尔 | OPTIPLEX 5050 | 台 | 1 | 分析一室 | 三楼 |  |
| 15 | 打印机 | 惠普 | HP Laserjet P1108 | 台 | 1 | 分析一室 | 三楼 |  |
| 16 | 不间断电源UPS | 深圳科士达科技股份有限公司 | YDC9110H-U | 台 | 1 | 分析一室 | 三楼 |  |
| 17 | 超高效液相色谱仪 | 美国安捷伦 | 1290 | 台 | 1 | 分析二室 | 三楼 |  |
| 18 | 紫外分光光度计 | 上海天美科学仪器有限公司 | UV1000 | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 19 | 纯水仪 | 上海和泰仪器有限公司 | Master-S15 | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 20 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 赛默飞世尔 | ICE3400 | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 |  |
| 21 | 电脑 | 联想 | 启天B4550-B031 | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 |  |
| 22 | 打印机 | 惠普 | HP Laserjet P1108 | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 |  |
| 23 | 交流净化稳压电源 | / | YQS-10KB | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 |
| 24 | 冷却循环水泵 | / | Thermo | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 |
| 25 | 电子天平 | 奥豪斯 | PX224ZH/E | 台 | 1 | 微生物检验室 | 二楼 |
| 26 | 气相色谱仪 | 美国安捷伦 | 7890A | 台 | 1 | 分析一室 | 三楼 |
| 27 | 电脑 | 惠普 | HP Compaq | 台 | 1 | 分析一室 | 三楼 |
| 28 | 电脑 | 惠普 | HP Z230 | 台 | 1 | 分析一室 | 三楼 |
| 29 | 打印机 | 惠普 | HP Laserjet P3015 | 台 | 1 | 分析一室 | 三楼 |
| 30 | 液相色谱仪 | 美国安捷伦 | 1200 | 台 | 1 | 分析二室 | 三楼 |
| 31 | 电脑 | 惠普 | HP Compaq | 台 | 1 | 分析二室 | 三楼 |
| 32 | 打印机 | 惠普 | HP Laserjet P1108 | 台 | 1 | 分析二室 | 三楼 |
| 33 | 液质联用仪 | 安捷伦 | 6420 | 台 | 1 | 分析二室 | 三楼 |
| 34 | 电脑 | 惠普 | HP Z420 | 台 | 1 | 分析二室 | 三楼 |
| 35 | 打印机 | 惠普 | HP Laserjet P3015 | 台 | 1 | 分析二室 | 三楼 |
| 36 | 不间断电源IEAS | 福州英菲凌电子有限公司 | YG0110-6KL | 台 | 1 | 分析二室 | 三楼 |
| 37 | 氮气发生器 | 毕克气体仪器贸易（上海）有限公司 | PEAK NM32LA | 台 | 1 | 分析二室 | 三楼 |
| 38 | 气质联用仪 | 安捷伦 | 5977A | 台 | 1 | 分析一室 | 三楼 |
| 39 | 微波消解仪 | 上海屹尧 | TOPEX+ | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 |
| 40 | 电热鼓风干燥箱 | 上海一恒科学仪器有限公司 | DHG-9145A | 台 | 1 | 热源室 | 二楼 |
| 41 | 托盘天平 | / | 11004 | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 |
| 42 | 气瓶安全柜 | / | 90cm*180cm | 个 | 4 | 分析一、二室 化验室二室 | 二、三楼 |
| 43 | 气瓶安全柜 | / | 120cm*190cm | 个 | 1 | 分析一室 | 三楼 |
| 44 | 易制毒柜 | / | 110cm*170cm | 个 | 1 | 药品储存室 | 二楼 |
| 45 | 药品（含易制毒） | / | 40cm*60cm | 箱 | 20 | 药品储存室 | 二楼 |
| 46 | 实验用气瓶 |  | / | 氮气、氩气、氦气、氢气、空气40L | 瓶 | 20 | 药品储存室 |

| 武夷山基地搬迁物品清单2（普通仪器设备、办公家具类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 |  | 生产厂家 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 放置地点 | 备注 |
| 1 | 台式离心机 |  | 湖南湘仪实验仪器开发有限公司 | TG16-WS | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 2 | 均质器 |  | 广州艾卡 | IKA18T | 台 | 1 | 微生物检验室 | 二楼 |  |
| 3 | 研磨仪 |  | 北京格瑞德曼 | TW-100 | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 |  |
| 4 | 离心机 |  | 湖南湘仪实验仪器开发有限公司 | TG16-WS | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 5 | 高速离心机 |  | 湖南湘仪实验仪器开发有限公司 | TG16-WS | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 6 | 自动样品振荡器 |  | 上海净信 | Tissuelyser-961 | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 7 | 自动样品振荡器 |  | 上海净信 | Tissuelyser-961 | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 8 | 超声清洗器 |  | 小美超声仪器有限公司 | XM5200-UVF | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 9 | 超声清洗器 |  | 小美超声仪器有限公司 | XM5200-UVF | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 |  |
| 10 | 电冰箱 |  | 海尔 | BCD-170WDPT | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 11 | 电冰箱 |  | 海尔 | BCD-170WDPT | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 12 | 电冰箱 |  | 海尔 | BCD-195KAZ | 台 | 1 | 化验室一室 | 二楼 |  |
| 13 | 冰柜 |  | 海尔 | FCD-161XMP | 台 | 1 | 感官室 | 一楼 |  |
| 14 | 台式电脑 |  | 戴尔 | 成铭 3980（B） | 台 | 1 | 主任室 | 三楼 |  |
| 15 | 台式电脑 |  | 戴尔 | 成铭 3980（B） | 台 | 1 | 茶检一室 | 三楼 |  |
| 16 | 台式电脑 |  | 联想 | 开天M613B | 台 | 1 | 档案室 | 三楼 |  |
| 17 | 台式电脑 |  | 联想 | 开天M730Z+ThinkVision TE23-无10 | 台 | 1 | 档案室 | 三楼 |  |
| 18 | 台式电脑 |  | 联想 | 开天M730Z+ThinkVision TE23-无10 | 台 | 1 | 档案室 | 三楼 |  |
| 19 | 台式电脑 |  | 海尔 | 博越 LX12-Z0284+HaierHT-无 | 台 | 1 | 茶检一室 | 三楼 |  |
| 20 | 台式电脑 |  | 海尔 | 博越 LX12-Z0284+HaierHT-无 | 台 | 1 | 茶检一室 | 三楼 |  |
| 21 | 激光打印机 |  | 惠普 | HP Laserjet M1005 MFP | 台 | 1 | 主任室 | 三楼 | 1 |
| 22 | 黑白激光多功能一体机 |  | 联想 | GM265DN | 台 | 1 | 茶检二室 | 三楼 | 2 |
| 23 | 消毒柜 |  | 容声 | 380-RD305 | 台 | 1 | 感官室 | 一楼 | 3 |
| 24 | 除湿机 |  | 美的 | CF70BD/N8DL1 | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 | 4 |
| 25 | 移液器 |  | / | 100ul | 把 | 1 | 化验室一室 | 二楼 | 5 |
| 26 | 移液器 |  | / | 500-5000ul | 把 | 1 | 化验室一室 | 二楼 | 二楼 |
| 27 | 温湿度计 |  | 天津凤洋仪器仪表工贸公司 | TH-602F | 个 | 3 | 化验室二室 | 二楼 | 二楼 |
| 28 | 温湿度计 |  | 天津凤洋仪器仪表工贸公司 | WS-1 | 个 | 4 | 化验室二室 | 二楼 | 二楼 |
| 29 | 钢直尺 |  | 科信 | （0~500）mm | 把 | 1 | 二楼 | 二楼 |  |
| 30 | 温湿度计 |  | / | JDWS-A8 | 个 | 5 | 化验室二室 | 二楼 | 二楼 |
| 31 | 样品柜 |  | / | 90cm*180cm | 个 | 1 | 化验室二室 | 二楼 | 31 |
| 32 | 文件柜 |  | / | 90cm*180cm | 个 | 3 | 分析一、二室 | 三楼 | 32 |
| 33 | 更衣柜 |  | / | 90cm*180cm | 个 | 2 | 化验室二室、微生物室 | 二楼 | 33 |
| 34 | 铁皮柜 |  | / | 90cm*40cm | 个 | 4 | 分析二室、收样室 | 一、三楼 | 34 |
| 35 | 打印机 |  | 兄弟 | brother DCP-7180DN | 台 | 2 | 档案室、茶检一室 | 三楼 | 35 |
| 36 | 电子万用炉 |  | 沪兴电热电器厂 | FuXING 3KW | 台 | 1 | 化验室二室 | 二楼 | 36 |
| 37 | 打印机 |  | 惠普 | HP Laserjet P1008 | 台 | 2 | 办公室 | 三楼 | 37 |
| 38 | 酸缸 | / |  | 35cm*50cm | 个 | 2 | 化验室二室 | 二楼 |  |
| 39 | 办公桌、椅 |  | / | 70cm*140cm | 张 | 5 | 办公室 | 三楼 | 39 |
| 40 | 干燥器 |  | / | 40cm/40cm/30cm | 个 | 3 | 化验室二室 | 二楼 | 40 |
| 41 | 感官审评用具 |  | / | 40cm*60cm | 箱 | 1 | 感官室 | 一楼 |  |
| 42 | A4纸 |  | 亚太森博（广东）纸业有限公司 | / | 箱 | 5 | 仓库 | 三楼 |  |
| 43 | 办公用品 |  | / | 40cm*60cm | 箱 | 5 | 档案室 | 三楼 |  |
| 44 | 台式电脑 |  | 联想 | 开天 | 台 | 2 | 档案室、茶检一室 | 三楼 |  |
| 45 | 打印机 |  | 兄弟 | HL-L3228CDW | 台 | 1 | 档案室 | 三楼 |  |